## Slide 1
主动激光束稳定系统
Active Laser Beam Stabilization
基于双级观测与压电转镜闭环控制的 四轴光束位置—方向稳定架构
组会汇报 | Literature-based system analysis
方案 C · 第三套视觉主题
从“光斑漂移”到“实时锁定”
Position control + angular control
Laser
光源
Mirror 1
压电转镜 1
Mirror 2
压电转镜 2
Detector 1
位置探测
Detector 2
角度探测
核心闭环：测量误差 → 控制器 → 压电镜修正 → 再测量
Based on MRC Compact Laser Beam Stabilization documents

## Slide 2
02
研究背景与应用需求
Background & Significance
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
2 / 12
光束漂移并非单一位置问题，而是位置与角度的耦合失稳。
典型扰动来源 / Disturbances
机械振动与平台微扰
热漂移与支架形变
长光路中的角度放大
显微镜目标平面偏移
实验后果 / Consequences
光斑位置不稳定
成像与测量重复性下降
长时间实验出现系统性漂移
手动校准无法持续补偿
系统需求 / Requirements
实时、连续、低延迟
同时控制位置与方向
可集成既有光路
具备异常检测与恢复机制
关键转变：从“事后校正”转向“主动闭环稳定”

## Slide 3
03
科学问题与研究假设
Scientific Questions & Hypotheses
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
3 / 12
如何利用两个观测平面，将光束的横向位置与传播方向分离并同时稳定？
Q1
位置是否稳定？
Detector 1 能否锁定光束在中间压电镜处的位置？
Q2
方向是否稳定？
Detector 2 是否能够感知远端目标平面的角度漂移？
Q3
精度由什么决定？
探测器分辨率、镜—探测器距离与机械稳定性如何共同作用？
Q4
如何可靠启动？
怎样避免方向编码错误、振荡与控制级之间的串扰？
核心假设 / Hypothesis: 双级观测与双级执行可以将 beam position 与 beam angle 转化为两个可控误差通道。

## Slide 4
04
系统总体架构与研究设计
Overall System Architecture & Research Design
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
4 / 12
四轴系统 = 两个独立控制级 × 每级二维执行
Laser
激光器
Mirror 1
转镜 1
Mirror 2
转镜 2
Detector 1
位置探测
Target
目标平面
Detector 2
角度探测
Controller
控制器
position / angle feedback
1. 观测 / Sensing
从两个平面获取 x/y position error
2. 控制 / Control
控制器根据误差计算镜面修正量
3. 执行 / Actuation
压电转镜补偿角度与光斑偏移

## Slide 5
05
标准四轴光路布局
Standard 4-Axis Optical Layout
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
5 / 12
两个 detector 位于不同的观测位置：一个锁位置，一个锁方向。
Laser
光源
Mirror 1
压电镜 1 靠近光源端
Mirror 2
压电镜 2 中间位置
Detector 1
位置锁定
Target
目标平面
Detector 2
角度锁定
recommended separation ≥ 0.5 m
2
piezo mirrors
2
position detectors
4
controlled axes
0.5 m+
recommended distance

## Slide 6
06
双级闭环控制原理
Two-Stage Closed-Loop Control
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
6 / 12
误差不是直接“调相机画面”，而是反馈到压电转镜的二维控制量。
Stage 1 | 位置环 Position loop
e₁ = [Δx₁, Δy₁]
Detector 1
Controller
Mirror 2 X/Y
锁定光束在中间转镜处的位置
Stage 2 | 方向环 Angular loop
e₂ = [Δx₂, Δy₂]
Detector 2
Controller
Mirror 1 X/Y
抑制远端目标平面的角度变化
u = Kp · e + Ki · ∫e dt | 初期先关闭耦合项，再进行矩阵解耦

## Slide 7
07
探测器信号与位置换算
Detector Readout & Position Conversion
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
7 / 12
探测器输出原始电压；通过光束直径与强度归一化得到实际位置。
4-QD detector
x / y
近中心近似 / Near-center approximation
x[μm] = D[μm] · x[V] / πI[V] y[μm] = D[μm] · y[V] / πI[V]
PSD detector
PSD
近似线性 / Approximately linear
x[μm] = x[mV] / (1.2 ± 0.03) y[μm] = y[mV] / (1.2 ± 0.03)
工程重点：控制前先完成光斑居中、强度调节与方向编码确认。

## Slide 8
08
位置精度与角度精度
Position & Angular Accuracy
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
8 / 12
系统性能由 detector resolution、光路几何和机械稳定性共同决定。
Chart: Detector resolution: representative literature levels
| small beam | 4 mm | 6 mm
Representative resolution [μm] | 0.1 | 0.5 | 0.9
文献结论 / Literature conclusion
小光束条件下分辨率可优于 100 nm；4 mm 光束约 0.5 μm；6 mm 光束仍可达到亚微米量级。
角度换算 / Angular conversion
α ≈ Δx / L；当 Δx = 0.5 μm、L = 0.5 m 时，α ≈ 0.994 μrad。
工程限制 / Practical limitation
稳定支架、低热膨胀材料和合适的 detector—mirror 距离是长期精度的必要条件。
注：柱状图为依据文献表述制作的代表性量级示意，不替代原始标定曲线。

## Slide 9
09
系统安装与启动调试流程
Installation & Commissioning Workflow
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
9 / 12
调试原则：先机械稳定，再光束预对准，最后逐级闭环。
01
稳定安装
Stable mounts
02
连接线缆
Cable connection
03
调节强度
Intensity adjustment
04
开环预对准
Open-loop alignment
05
确认方向
Direction coding
06
逐级调 P
Stage-wise tuning
07
全四轴运行
Full operation
Failure check: 红色 Range LED → 方向编码错误；启动振荡 → 降低 P 或切换低带宽；信号过低/饱和 → 调整增益或滤光片。

## Slide 10
10
失稳模式、诊断与优化策略
Failure Modes & Optimization
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
10 / 12
将故障现象映射到可操作的诊断路径，是系统工程化的关键。
现象 / Symptom
可能原因 / Cause
优先措施 / Action
控制目标
启动后快速跑向边界
x/y direction coding reversed
反转对应方向开关，重新测试
不越界
闭环来回振荡
P factor 过高 / 机械支撑不稳
降低 P；必要时选择 low bandwidth
稳定
信号饱和
光强过高或滤光配置不当
降低增益、改变滤光片或缩小 ROI
不过曝
无法检测光斑
光路未对准 / detector 偏离
关闭控制级，重新进行开环预对准
可捕获
两级相互影响
控制通道混合或布局不合理
分级调试，后续进行灵敏度矩阵标定
低串扰
调参顺序建议：方向编码 → 机械稳定性 → P factor → bandwidth → 耦合矩阵

## Slide 11
11
创新点、讨论与显微镜场景迁移
Innovation, Discussion & Microscope Integration
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
11 / 12
从标准自由空间布局出发，可迁移到显微镜中的“位置—角度”联合稳定。
01
双观测平面
同一束光在两个空间位置被测量，使位置误差与角度误差具备可分辨性。
02
两级执行闭环
前级锁定中间镜面位置，后级抑制远端目标平面的角度漂移。
03
低延迟模拟控制
文献强调模拟闭环可实现实时补偿，避免明显延迟与阶梯效应。
显微镜迁移建议 / Microscope integration
Laser
M1
M2
Detector
Sample
单平面：先锁相机/样品平面位置 双平面：再引入远端 detector，联合稳定位置与方向
讨论 / Discussion
文献主要描述系统布局与调试方法
缺少特定显微镜系统的实测闭环数据

## Slide 12
12
总结与展望
Conclusions & Outlook
MRC-inspired optical stabilization
Group Meeting | Active Laser Beam Stabilization
12 / 12
Take-home message
四轴主动稳定的核心，是把光束漂移转化为可测、可控、可验证的闭环误差。
1
位置与方向必须分开观测
Detector 1 关注镜面处位置，Detector 2 关注远端方向。
2
调试流程决定闭环可靠性
机械稳定、开环预对准、方向编码和逐级调参缺一不可。
3
显微镜应用需要二次验证
应结合目标平面、工作距离、样品扰动和相机数据完成实测评估。
Outlook: 完成双 detector 标定、4×4 灵敏度矩阵辨识、闭环带宽测试，并与显微镜成像质量建立定量关联。
Thank you | Questions & Discussion